T组合技术参数 
1. 功能要求：提供安全受控、精确的吸气峰压 PIP，安全地扩张婴儿的肺部并提供最佳的氧合作用；提供恒定的呼气末正压 PEEP使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量。

2. 压力计范围： -10~ 80cmH 2O/mbar

3. 压力计精度：满刻度偏差±2% 
*4. 吸气峰压（ PIP）的设定范围：

在 5升/分钟时， 2cm~ 70cmH 2O/mbar

在 8升/分钟时， 3cm~ 72cmH 2O/mbar

在10升/分钟时，4cm~ 73cmH 2O/mbar

在 15升/分钟时， 8cm~ 75cmH 2O/mbar

5. 呼气末正压（ PEEP）的设定范围：

在 5升/分钟时， 1cm~ 5cmH 2O/mbar

在 8升/分钟时， 1cm~ 9cmH 2O/mbar

在 10升/分钟时， 2cm~ 15cmH 2O/mbar

在 15升/分钟时， 4cm~ 15cmH 2O/mbar
6. 具有吸气峰压（ PIP）限压阀

7. 输送氧气浓度：最高可达100%，视气源而定（21%-100%）
6. 适用婴儿体重范围：最重≤ 10公斤

7. 存放环境限制 -10到50℃，相对湿度最高95%

8. 工作环境限制：-18到50℃，相对湿度最高95%
9. 复苏器的驱动方式：简易的手动控制，气体驱动

10. 每台设备配备2套原装面罩及管路，其每套包含五个不同尺寸复苏面罩，最小直径达到35mm，可用于极低体重儿抢救复苏

11．配可移动支架

*12. 配空氧混合器

13、原厂免费质保不少于2年