新生儿黄疸治疗仪技术参数

基本要求：

通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度

设备技术参数要求：

1.输入功率：75VA

*2.光照有效面积：≥40cm×30cm

3.有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm²

4.胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²

5.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

6.工作噪声：≤50dB(A)

*8.光源为冷光源,使用期限≥50000小时

9.蓝光输出强度可调节

10.≥4.0英寸触摸屏，方便医护人员观察和操作

11.光疗灯的高度、角度均可灵活调节

12．标配支架1套

13、质保：整机(含光源)质保不少于2年。

14．每年上门免费检测不少2次

卧式量床技术参数

- 主要用于医院、妇幼保健、体检中心对婴幼儿进行超声波测高，精密平衡梁式传感器称重。全自动测量方式，测量结果快速准确，语音播报测量流程和结果。

- 操作方式: 全自动测量方式

- 操作系统：四核安卓系统，带身长、体重对比图（0-2岁）

- 身高测量方式: 双探头超声波测量（高精度温差补偿）

- 体重测量方式: 精密平衡梁式压力传感器称重

- 测量范围:身高：30～1050cm  体重：1-20kg  头围&腰围&臀围： Max 120cm

- 精确度:身高：±0.1cm    体重：±0.1kg   头围&腰围&臀围：±0.1cm

- 显示方式：10.1英寸，1280*800分辨率触摸屏

- 语音提示：测量结果与测量流程播报

- 数据输出格式：RJ45&Wi-Fi

- 平均功耗：≤20W

超净工作台

- 洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E）

- 菌落数：≤0.5个/皿.时（φ90mm培养平皿）

- 平均风速：0.25~0.45m/s(快、慢双速）

- 噪音：≤62dB(A)

- 振动半峰值：≤0.5μm(x、y、z方向）

- 照度：≥300LX

- 电源配置：AC单相220V/50Hz

- 最大功率：130W

- 重量：85kg

- 高效过滤器规格及数量：695×600×50，1套

- 荧光灯/紫外灯规格及数量：20W，1根；20W，1根

- 适用人数：单人单面 水平送风

- 工作区尺：≤700×400×500mm

- 外形尺寸：≤850×580×1600mm

- *高效过滤器3年内免费更换1次，紫外灯3年内免费更换3次 。