产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ ） 进口（ √ ） |
| 产品规格型号： | 规格：120人份/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | - 主混合试剂1 - HCV主混合试剂2 - RNA定量标准品组成 |
| 产品包装： | 规格：120人份/盒 |
| 产品适用范围： | 用于定量测定丙型肝炎病毒HCV感染者EDTA血浆或血清中HCV RNA（HCV基因1-6型）。 |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.样本类型：EDTA血浆，血清。 3.样品处理体积：400ul或200ul。 4.分析灵敏度：9.2IU/ml(400ul) 15.3IU/ml(200ul) 5.线性范围：400ul：15.0IU/ml-1.0E+08IU/ml - 200ul：25.0IU/ml-1.0E+08IU/ml。 - 特异性：99.5%（单侧95%置信区间：98.7%）。 - 检出的基因型：HCV基因型1-6 |

填表人签名：                                 年    月    日