- 一、采购清单

| 序号 | 服务名称（标的名称） | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 博望区人民医院西门子16排CT和 东软（方舱）16排CT维保服务项目 | 其他未列明行业 |

- 二、服务内容及要求

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保设备 | 西门子Emotion16排CT壹台 方舱CT（东软16排NeuViz ACE SP）壹台 |
| 2 | 维保内容 | 保修内容包含CT整机，高压，探测器，球管等所有软件和硬件在内的技术维修服务 |
| 3 | 软件 | 合同期内，提供软件维护、安全升级、影像质量检查、运行状态检查等。 |
| 4 | 图像质量保证 | 设备正常运行，图像质量满足临床诊断要求及相关主管部门检测。 |
| 5 | 服务响应能力 | 具有远程诊断设备突发故障和远程排除故障的能力； 故障报修后1小时内电话响应，宕机情况下4小时内工程师必须赶到现场进行维修； 技术电话支持。周一至周日，每天24小时提供快速诊断和支持服务。 |
| 6 | 维修服务 | 远程服务和现场紧急技术服务，服务次数不限。 |
| 7 | 开机率 | 保证所维修设备全年正常开机率均不低于95%，每超出一天服务期限自动顺延3天。 |
| 保养要求 |  |  |
| 1 | 保养要求 | 保养内容包括但不限于：设备清洁，性能测试及校准，必要的机械或电气检查，功能检查，安全检查等，根据采购人要求对设备数据进行备份。 |
| 2 | 保养次数 | 合同期内，全保期间成交供应商应按规范实施对设备每年2次深度维护保养，每次进行保养工作均应出具正规保养报告并由双方相关人员进行签字确认。 |
| 3 | 预防性保养损耗品 | 费用包含在总报价内 |
| 4 | 安全检查 | 将依据出厂标准及国家规定执行，具体包括制定检查计划，机械安全检查，电气安全检查，记录检查结果。 |
| 5 | 质量保证 | 设备维保结束时，提供相应的维修记录和保养报告等文书。 |

三、商务要求

1、服务期限：2年。合同每年一签。

2、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的人员资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3、响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

4、服务地点：马鞍山市（采购人指定地点）

5、付款方式：

5.1采购人在合同、担保措施生效后，支付合同总金额的10%作为预付款（成交供应商须向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），剩余合同金额在成交供应商切实履行了每季度的全部合同义务后，成交供应商将正规发票原件、季度的工作小结等交于采购人，采购人收到后支付该季度的合同款。

5.2如成交供应商书面明确表示无需预付款，则合同款实行每年度一结，在成交供应商切实履行了每年度的全部合同义务后，成交供应商将正规发票原件、年度的工作小结等交于采购人，采购人收到后支付该年度的合同款。

- 本项目总报价包含履行本项目的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

- 如设备故障需要更换配件，投标人须以最优惠的价格提供，所更换的零备件须与采购人现有设备相兼容，且为原厂原装合格件，能够确保正常使用，采购人可自行购买配件。