马鞍山市人民医院

健康体检中心彩超维保服务（半保）

- 设备数量：8台；

- 服务周期：三年

- 服务方案

- 1、服务范围：包含彩超整机、显示器和所有探头的日常故障维修，分析诊断故障，一年提供4次彩超维护保养，其中含两次大保养、两次小保养，提供巡检报告（含设备运行、图像质量等情况、存在问题、给出建议）。

- 1.1、小保养内容：提供8台彩超清洁保养，测试巡查设备工作状况，提供巡检报告。

- 1.2、大保养内容：检查8台彩超日志和运行状况，提供8台彩超清洁保养、安全性能测试、探头全面检查测试、键盘、轨迹球、显示器、按键测试、图像品质、各项功能测试，提供巡检报告。

- 2、设备备用品提供

- 2.1、探头：免费提供备用探头，探头到达时间不超过24小时，备用探头为同档次或更高档次探头，探头图像符合临床使用要求。

- 2.2、主机：主机故障，成交供应商无须提供备用彩超主机

3、故障排查：彩超维修中存在配件损坏情况，需提供检测报告（有详细的故障说明，附有故障截图，解决方案需附有故障检测区域截图，详细的解决方案）。

4、维修：主机及探头故障，采购方按流程单次维修，并承担维修费用。

- 其他要求

1、响应报修时间不超过1小时、到达现场时间不超过12小时、排查故障时间不超过12小时，提供维修报告。

2、不限次数的人工（费用含在维保报价中）。

- 业绩：提供近三年3份三级甲等综合性医院同类服务合同。

工程师资质：投保公司具有两份以上（飞利浦、GE、西门子、阿洛卡）原厂培训证书的工程师（原件必查），并提供该工程师在此投保公司缴纳的社保证明（原件必查），招标时可以技术加分。

3、彩超免费升级到最新软件版本（费用含在维保报价中）。

4、每年PA检测1次（费用含在维保报价中）。

5、每年每台设备提供医学计量器具检测一次，提供省市级计量检测机构或拥有CNAS计量检测机构出具的检测报告（费用含在维保报价中）。

6、该项目进行分项报价，维保期内采购方根据成交供应商建议及设备老化情况，进行报废处置时，据实结算维保费用。

7、ACUSON SEQUOIA（西门子）质保于2027年9月28日到期，据实结算该台设备维保费用。

附件1：设备品牌、探头型号清单、分项报价表

附件2：维保方案意见征集表

附件1：设备品牌、探头型号清单、分项报价表

| 序号 | 设备型号 | 探头型号 | 提供备用探头 | 医学计量器具检测每年一次 | 年度4次保养、不限次数人工、PA检测、软件升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACUSON SEQUOIA（西门子）4 | 5C1 | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | 18L6 | 元/年 |  |  |
|  |  | 5V1 | 元/年 |  |  |
|  |  | 9EC4 | 元/年 |  |  |
| 2 | OXANA3 (西门子）2 | 6C1 | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | 4V1C | 元/年 |  |  |
| 3 | LOGIQ E9 (GE)4 | C1-6-D | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | 11L-D | 元/年 |  |  |
|  |  | M5S-D | 元/年 |  |  |
|  |  | IC5-9-D | 元/年 |  |  |
| 4 | LOGIQ E9 (GE)3 | 11L-D | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | C1-6-D | 元/年 |  |  |
|  |  | M5S-D | 元/年 |  |  |
| 5 | LOGIQ E8 (GE)3 | C1-6-D | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | 3SP-D | 元/年 |  |  |
|  |  | IC5-9-D | 元/年 |  |  |
| 6 | LOGIQ E8 (GE)4 | C1-6-D | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | 3SP-D | 元/年 |  |  |
|  |  | IC5-9-D | 元/年 |  |  |
|  |  | ML--6-15-D | 元/年 |  |  |
| 7 | SSD-ɑ10 (阿洛卡）3 | UST-5412 | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | UST-9130 | 元/年 |  |  |
|  |  | UST-52105 | 元/年 |  |  |
| 8 | SSD-ɑ7 (阿洛卡）3 | UST-5412 | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
|  |  | DLM5-280F | 元/年 |  |  |
|  |  | UST-52105 | 元/年 |  |  |
| 费用小计 |  |  | 元/年 | 元/年 | 元/年 |
| 总费用 |  |  |  | 元/年 |  |

附件2：维保方案意见征集表

| 本维保方案是否合理 | 合理 不合理 |
| --- | --- |
| 建议如何修改 |  |